# ANTECEDENTES

La medición de grados Brix constituye un parámetro crítico para el control de calidad en procesos agroindustriales, ya que permite determinar la concentración de sólidos solubles presentes en la materia prima y en productos intermedios o finales. En el laboratorio de calidad de Italcol, esta determinación se ha realizado tradicionalmente mediante el método de hidrometría, técnica basada en la densidad de la solución.

No obstante, la evolución tecnológica y los requerimientos normativos actuales exigen métodos de medición con mayor repetibilidad, menor variabilidad operativa y mejor alineación con los principios de trazabilidad y aseguramiento de la calidad establecidos en normas como ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17025:2017.

En ese orden de ideas, se desarrolló un estudio técnico comparativo entre el método tradicional de hidrometría y un método alternativo basado en refractometría digital, con el propósito de evaluar su desempeño y sustentar la decisión de implementación del método digital.

# OBJETIVO DEL INFORME

Sustentar técnicamente, mediante evidencia objetiva y análisis comparativo, la viabilidad de implementación del método de refractometría digital para la medición de grados Brix en el laboratorio de calidad, garantizando su alineación con criterios metrológicos, normativos y de gestión del sistema de calidad.

# METODOLOGÍA APLICADA

## 3.1 Enfoque del estudio

El estudio se desarrolló bajo un enfoque comparativo, descriptivo y analítico, evaluando el comportamiento de ambos métodos bajo condiciones controladas de medición.

## 3.2 Plan de medición

Se realizaron mediciones paralelas utilizando los mismos lotes de muestra y bajo condiciones ambientales controladas.

Para cada muestra se efectuaron réplicas con ambos métodos, registrando:

- Valor obtenido (°Brix)

- Tiempo de medición

- Condiciones de temperatura

- Observaciones del analista

Los resultados fueron consolidados en una base de datos estructurada, garantizando trazabilidad y consistencia en la información recopilada.

## 3.3 Criterios de evaluación

El análisis comparativo consideró los siguientes criterios:

- Repetibilidad de resultados

- Estabilidad de medición

- Variabilidad observada

- Tiempo de ejecución

- Dependencia del operador

- Facilidad de integración al sistema de gestión

# RESULTADOS OBTENIDOS

## 4.1 Desempeño del método de hidrometría

El método de hidrometría presentó una variabilidad moderada entre mediciones consecutivas, particularmente asociada a:

- Interpretación visual de la escala

- Corrección manual por temperatura

- Tiempo de estabilización del instrumento

Se observó que el resultado dependía en mayor medida del criterio del operador, lo que generaba fluctuaciones bajo determinadas condiciones de análisis. Asimismo, el método requirió un mayor tiempo de ejecución y una manipulación más extensa de la muestra, incrementando el riesgo potencial de error.

## 4.2 Desempeño del método de refractometría digital

La refractometría digital mostró un comportamiento más estable y homogéneo entre réplicas. Se evidenció:

- Menor dispersión de datos

- Reducción significativa del tiempo de análisis

- Compensación automática de temperatura

- Lectura directa digital sin interpretación subjetiva

La repetibilidad del método fue superior frente al método tradicional, disminuyendo la variabilidad asociada al factor humano.

## 4.2 Comparación técnica entre métodos

| Criterio | Hidrometría (Sacarímetro) | Refractometría digital |
| --- | --- | --- |
| Repetibilidad | Moderada | Alta |
| Dependencia del operador | Alta | Baja |
| Tiempo de medición | Mayor | Menor |
| Control de temperatura | Manual | Automático |
| Integración documental | Limitada | Alta |

El análisis comparativo permitió evidenciar que la refractometría digital ofrece ventajas técnicas significativas en términos de estabilidad, confiabilidad y eficiencia operativa.

# ANÁLISIS METROLÓGICO Y NORMATIVO

Desde el enfoque metrológico, el método digital facilita:

- Control sistemático de condiciones de ensayo

- Verificación con patrones certificados

- Reducción de fuentes de incertidumbre asociadas al operador

En relación con ISO/IEC 17025:2017, el método digital permite un mejor cumplimiento de requisitos asociados a:

- Validación de métodos

- Control de equipos

- Aseguramiento de la validez de resultados

Asimismo, en coherencia con ISO 9001:2015, la implementación del método digital fortalece el control de los recursos de seguimiento y medición, contribuyendo a la toma de decisiones basada en evidencia.

# IMPACTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La adopción del método de refractometría digital genera impactos positivos en:

- Estandarización del proceso de medición

- Reducción de variabilidad

- Mejora en la trazabilidad de resultados

- Disminución de riesgos operativos

- Fortalecimiento del control documental

Desde una perspectiva estratégica, la implementación del método digital no representa únicamente un cambio tecnológico, sino una mejora estructural en la confiabilidad del proceso de medición.

# CONCLUSIÓN

Los resultados fueron consolidados en una base de datos comparativa y formalizados en el presente informe técnico, el cual sustentó con evidencia objetiva, trazable y verificable la decisión de implementación del método de refractometría digital.

El análisis evidenció que el método digital presenta mayor repetibilidad, menor dependencia del operador y mejor alineación con los requisitos metrológicos y normativos vigentes. En consecuencia, se concluye que su adopción es técnicamente viable y estratégicamente pertinente para el fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad del laboratorio.

# RECOMENDACIÓN

Se recomienda la implementación progresiva del método de refractometría digital, acompañada de:

- Capacitación del personal

- Integración formal al sistema documental

- Seguimiento periódico de desempeño

- Control metrológico continuo

Esta implementación deberá ejecutarse bajo un enfoque de gestión del cambio estructurado, asegurando la sostenibilidad técnica y organizacional del nuevo método.