## INICIO
LABORATORIO DE MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS
#VALUE!
INVENTARIO |  |  | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
REPUESTOS |  |  | REPORTES
HISTORIAL
VERSION 1,0

## INVENTARIO
LABORATORIO DE MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS
Código: GS-BO-F-018 |  |  | Versión: 1,0 | Edificio: CATALAYUD |  | Aula: 102
SEMAFORO DE EQUIPOS |  |  | EQUIPO DISPONIBLE | EQUIPO EN MANTENIMIENTO |  | EQUIPO FUERA DE SERVICIO
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  |  | CODIGO DE INVENTARIO |  | AULA | SEMAFORO
1 | CENTRO DE MECANIZADO FINETECH GTX 170 | #VALUE! |  |  | 10064295 |  | 102
2 | MAQUINA DE LOS ANGELES CON MOTOR TRIFASICO | #VALUE! |  |  | 10015485 |  | 102
3 | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL (ALEMANA) | #VALUE! |  |  | 10015480 |  | 102
4 | TORNO POLYGIM DIAMOND 20CSB | #VALUE! |  |  | 10064294 |  | 102
5 | MAQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 500K | #VALUE! |  |  | 10001679 |  | 102
6 | COMPRESOR ACOPLE POLEAS DE ALTO RENDIMIENTO MOD GX4 MONTADO | #VALUE! |  |  | 10063827 |  | 102
7 | BANCO DE ENTRENADOR NIVEL UNO Y TRES | #VALUE! |  |  | 10084909 |  | 102

## CRONOGRAMA
| INICIO |  |  | INVENTARIO
| en el crogo | [8 empty] | CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINAS
| Código: GS-BO-F-018 | [5 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-09-25 | [10 empty] | Página 1 de 1
| LABORATORIO O LUGAR |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE ENSAYOS MECANICOS | [10 empty] | EDIFICIO: | [8 empty] | CALATAYUD
2026
| Código | EQUIPO | REFERENCIA |  |  | MARCA-FABRICA | FRECUENCIA |  | UBICACIÓN |  | Enero |  | Febrero | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio | Agosto | Septiembre |  | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | 10050397 | CENTRO DE MECANIZADO | GTX 170 |  |  | FINETECH |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
1 | [27 empty] | A
2 | 10050396 | MAQUINA DE LOS ANGELES | N/R |  |  | ICON |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M | T | M | M |  | M |  | M | T | M |  | M | M | M | T | M | M | M
A
3 | 10050395 | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL | PS 30 |  |  | VEB |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS
A
4 | 10013189 | TORNO POLYGYM DIAMOND | 20CSB |  |  | POLYGIM DIAMOND |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M | T | M | M |  | M |  | M | T | M | S | M | M | M | T | M | M | M | S
5 | 10062484 | MAQUINA UNIVERSAL | 500K |  |  | SHIMADZU |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M |  | M | M |  | M |  | M |  | M | S | M | M | M |  | M | M | M | S
A
6 | 10062485 | COMPRESOR ALTO RENDIMIENTO | GX4 |  |  | ATLAS COPCO |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M | T | M | M |  | M |  | M | T | M | S | M | M | M | T | M | M | M | S
A
7 | 10084909 | BANCO DE ENTRENADOR | N/R |  |  | LAB-VOLT |  |  | LAB. MULTIEJE ENSAYOS |  | M | T | M | M |  | M |  | M | T | M |  | M | M | M | T | M | M | M
A
| Responsable |  | Fecha |  |  |  |  | Nota: - Las actividades diaras y semanales y según condiciones, no se espesifican en el cronograma, dirijase a las hojas de vida para mayor informacion. -si quiere redirigirse a la hoja de vida del equipo, haga clic encima del nombre del equipo. - Haga clic en el cuadro del cronograma para revisar la operacion a realizar. | [8 empty] | Actividades mensuales |  |  |  | Actividades anuales
Actividades trimestrales
Actividades semestrales

## REPORTES
INICIO |  |  | INVENTARIO
REPORTES DE FALLAS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-09-25 |  |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | CLASIFICACION DEL TIPO DE FALLA | ESTADO ENCONTRADO | DESCRIPCION DE LA FALLA |  | NIVEL DE CRITICIDAD | ESTADO ACTUAL | ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS |  | RESPONSABLE | FECHA
1 | CENTRO DE MECANIZADO FINETECH GTX 170 | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
2 | MAQUINA DE LOS ANGELES CON MOTOR TRIFASICO | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
3 | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL (ALEMANA) | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
4 | TORNO POLYGIM DIAMOND 20CSB | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
5 | MAQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 500K | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
6 | COMPRESOR ACOPLE POLEAS DE ALTO RENDIMIENTO MOD GX4 MONTADO | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO
7 | COMPRESOR ACOPLE POLEAS DE ALTO RENDIMIENTO MOD GX4 MONTADO | #VALUE! |  | MECÁNICO
ELÉCTRICO
ELECTRÓNICO
NEUMÁTICO
HIDRÁULICO
SOFTWARE
OPERATIVO
EXTERNO
MANTENIMIENTO
OTRO

## REPUESTOS
INICIO |  |  | INVENTARIO
REPUESTOS E INSUMOS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-09-25 |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | SISTEMA | REPUESTOS |  | ESPESIFICACION | EMPRESAS DISTRIBUIDORAS |  | CONTACTO
1 | CENTRO DE MECANIZADO FINETECH GTX 170 | #VALUE! |  | Lubricación de guías, tornillos de bolas y rodamientos (lubricador) | Aceite lubricante |  | ISO VG 68 | Mobil Vactra Light/Medium; Shell Tonna 68; Castrol Hyspin 68 |  | https://oilmiami.com/hydraulic-oil-fluid?gad_source=1&gad_campaignid=225937460&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBhVOxnLEKgRkSuIA3-OQ56y5LWjRXB3g8miQidBE8cYUBHiX1JNYuxoCRM4QAvD_BwE
|  |  |  | Enfriador de aceite del husillo | Aceite hidráulico/lubricación |  | ISO VG 5 (base mineral) | Mobil DTE Oil Light; Shell Tellus C5; Castrol Hyspin 5 |  | https://www.mobil.com/es-co/industrial/pds/gl-xx-mobil-velocite-oil-no-series
|  |  |  | Enfriador de husillo (filtro de aire) | Filtro de aire (lavable)
|  |  |  | Unidad neumática FRL | Aceite neumático |  | ISO VG 10 (baja viscosidad) | Mobil DTE Oil Light; Shell Tellus C10; Castrol Hyspin 10 |  | https://www.mobil.com/es-co/industrial/pds/gl-xx-mobil-velocite-oil-no-series
|  |  |  | Unidad neumática FRL (filtro 5 μm) | Filtro de aire |  | 5 μm con drenaje automático
|  |  |  | Booster / copa de aceite del husillo | Aceite |  | ISO VG 32 | Mobil DTE Oil Light; Shell Tellus C32; Castrol Hyspin 32 |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Cilindros hidráulicos (ATC/drawbar) | Aceite hidráulico |  | ISO VG 32 | Shell Tellus C32; Mobil DTE Oil Light; Castrol Hyspin 32 |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Tanque de refrigerante (coolant) | Fluido de corte soluble |  | Según proveedor
2 | MAQUINA DE LOS ANGELES CON MOTOR TRIFASICO | #VALUE! |  | Motor trifásico | Aceite para rodamientos |  | ISO VG 68 | Mobil Vactra, Shell Tonna |  | https://oilmiami.com/hydraulic-oil-fluid?gad_source=1&gad_campaignid=225937460&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBhVOxnLEKgRkSuIA3-OQ56y5LWjRXB3g8miQidBE8cYUBHiX1JNYuxoCRM4QAvD_BwE
|  |  |  | Transmisión | Correa |  | Tipo V | Gates, Optibelt |  | https://www.gates.com/es/es/power-transmission/micro-v-belts/automotive-micro-v-belts.html
|  |  |  | Tambor | Revestimiento interno |  | Acero endurecido
|  |  |  | Sistema eléctrico | Fusibles, contactores |  | Según placa | Siemens, Schneider |  | https://autosolar.co/fusibles/fusible-80a-250v-dc-siemens?srsltid=AfmBOopoFA8dIzVkmRgMvts3PVxegcIS7pGMDkR9D7FNieZs2GzqHUET
3 | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL (ALEMANA) | #VALUE! |  | Martillo pendular | Cojinetes |  | Rodamiento 6205 ZZ | SKF, FAG |  | https://imporincoltda.com/
|  |  |  | Indicador analógico | Aceite amortiguador |  | ISO VG 32 |  |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Base y mordazas | Tornillos |  | Métrica estándar
|  |  |  | Superficies móviles | Grasa |  | Litio + MoS₂ | SKF LGEP2 |  | https://lugohermanos.com/
4 | TORNO POLYGIM DIAMOND 20CSB | #VALUE! |  | Chuck (mandril) | Grasa |  | Three Bond 1901 | Three Bond 1901 |  | https://isourceindustries.com/product/threebond-tb1901/
|  |  |  | Lubricación de guías (Slideway) | Aceite lubricante |  | ISO VG 68 (viscosidad 32–190 cSt) | Mobil Vactra No.2; Shell Tonna T68; Febis K68; Diamond Slideway 68; Uniway 68; Kyoseki Multiway 68C; Daphny Multiway 68C; Showa A-68 |  | https://oilmiami.com/hydraulic-oil-fluid?gad_source=1&gad_campaignid=225937460&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBhVOxnLEKgRkSuIA3-OQ56y5LWjRXB3g8miQidBE8cYUBHiX1JNYuxoCRM4QAvD_BwE
|  |  |  | Sistema hidráulico (unidad de chuck y actuadores) | Aceite hidráulico |  | ISO VG 32 (viscosidad 20–88 cSt) | Mobil DTE Oil Light; Teresso 32; Shell Tellus C32; Diamond Lube RO32; FBK RO32; Kyoseki RIX Turbine 32; Daphny Hydraulic 32; Showa J-H32 |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Tanque de refrigerante (coolant) | Fluido de corte soluble |  | Según proveedor
|  |  |  | Lubricación manual (bomba) | Aceite lubricante |  | ISO VG 32–190 cSt |  |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
5 | MAQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 500K | #VALUE! |  | Unidad de carga (Loading Unit) | Grasa para tornillo sin fin |  | Grasa de bisulfuro de molibdeno (Lithium molybdenum disulfide) | Cualquier marca industrial |  | https://www.lubritec.com/lubricantes-para-marina-y-aviacion/aeroshell-grease-64/
|  |  |  | Unidad de carga | Aceite para superficies |  | Aceite de máquina o aceite de husillo | Shell, equivalente |  | https://www.lubritec.com/marcas/distribuidor-en-espana-aceites-y-grasas-shell/
|  |  |  | Unidad hidráulica | Aceite hidráulico |  | ISO VG 180 | Shell, equivalente |  | https://www.cogelsa.com/aceites-industriales/
|  |  |  | Unidad hidráulica | Elemento filtrante |  | Filtro 10 micrones (reemplazo anual) | Shell Tellus C180 o similar
|  |  |  | Sistema de sujeción (Grips) | Insert grips (para placas y varillas) |  | Según modelo (ej. 343-02518-01 para placas) | Original Shimadzu |  | https://www.shimadzu-la.com/an/products/index.html
|  |  |  | Sistema de sujeción | Liner superior/inferior |  | Según espesor y modelo | Original Shimadzu |  | https://www.shimadzu-la.com/an/products/index.html
|  |  |  | Sistema de compresión | Placas de compresión |  | Diámetro según modelo (ej. 100 mm, 160 mm) | Original Shimadzu |  | https://www.shimadzu-la.com/an/products/index.html
|  |  |  | Sistema de flexión | Rodillos y punzones |  | Según modelo (ej. fulcrum roller, bending punch) | Original Shimadzu |  | https://www.shimadzu-la.com/an/products/index.html
6 | COMPRESOR ACOPLE POLEAS DE ALTO RENDIMIENTO MOD GX4 MONTADO | #VALUE! |  | Sistema de aceite (circuito rotativo) | Aceite lubricante (rotativa con inyección de aceite) |  | Ver 'Oil Specifications' manual; ATF/ISO equivalentes | Atlas Copco o equivalente |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Filtro de aceite | Filtro spin-on |  | Conforme a especificaciones Atlas Copco | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Separator (separador aire-aceite) | Elemento separador spin-on |  | Conforme a especificaciones del modelo GX4 | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Filtro de aire de admisión | Filtro de aire |  | Elemento reemplazable | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Correas de transmisión (belt set) | Juego de correas V-belt |  | Perfil homologado Atlas Copco | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Safety valve | Válvula de seguridad |  | Conforme a especificación del fabricante | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
|  |  |  | Air dryer (solo versión FF) | Filtro/refrigerante secador integrado |  |  | Atlas Copco |  | https://www.atlascopco.com/es-mx/itba/products
7 | BANCO DE ENTRENADOR NIVEL UNO Y TRES | #VALUE! |  | Sistema neumático | Aceite para lubricador |  | ISO VG 10 | Mobil DTE Light, Shell Tellus |  | https://bizol.com/es/productos/aceite-hidraulico/iso-vg-10/
|  |  |  | Filtro neumático | Elemento filtrante |  | 5 µm | Festo, SMC
|  |  |  | Sistema hidráulico (si aplica) | Aceite hidráulico |  | ISO VG 32 | Shell Tellus 32, Mobil DTE |  | https://www.jomsmty.com.mx/dte-24-ultra/
|  |  |  | Guías lineales | Grasa |  | Litio + MoS₂ | SKF LGEP2 |  | https://lugohermanos.com/
|  |  |  | Tornillería y mordazas | Tornillos, pernos |  | Métrica estándar

## HISTORIAL.
INICIO |  |  | INVENTARIO
HISTORIAL DE FALLAS
Código: GS-BO-F-018 |  |  |  | Versión: 1,0 |  | Emisión: 23-10-25 |  |  | Página 1 de 1
ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | FOTO DEL EQUIPO |  | ESTADO ENCONTRADO | DESCRIPCION DE LA FALLA |  | ACCIONES REALIZADAS | FECHA |  | RESPONSABLE
1 | CENTRO DE MECANIZADO FINETECH GTX 170 | #VALUE!
2 | MAQUINA DE LOS ANGELES CON MOTOR TRIFASICO | #VALUE!
3 | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL (ALEMANA) | #VALUE!
4 | TORNO POLYGIM DIAMOND 20CSB | #VALUE!
5 | MAQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 500K | #VALUE!
6 | COMPRESOR ACOPLE POLEAS DE ALTO RENDIMIENTO MOD GX4 MONTADO | #VALUE!
7 | BANCO DE ENTRENADOR NIVEL UNO Y TRES | #VALUE!

## 10064295
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [8 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [15 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | CENTRO DE MECANIZADO FINETECH GTX 170 | [15 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10064295
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [8 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | GTX 170 | [5 empty] | 910021010 | [8 empty] | FINETECH | [6 empty] | Taiwan | [5 empty] | 30 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | 2011-12-11 |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro |  | N/R | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [10 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [10 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [8 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [8 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | 50/60
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [8 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [8 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | 25kva
BIANUAL | [8 empty] | HIDRÁULICO | [8 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [8 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
Consulte el manual de mantenimiento fisico | [26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/A
[27 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [17 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 2000
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [14 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | HUSILLO DE ALTA PRECISION PARA ACOPLE A CONO BT40 NSK REF H | [14 empty] | 1 |  |  | NSK |  |  |  | 10086584
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | UNIDAD DE CONTROL NE211 APRA HUSILLO HES810 | [14 empty] | 1 |  |  | NAKANISHI |  |  |  | 10086583
[9 empty] | PLUMA | [14 empty] | 1 |  |  | SOLCAS
[9 empty] | REGULADOR TRIFASICO | [14 empty] | 1 |  |  | XENER |  |  |  | 10063709
[9 empty] | COMPRESOR | [14 empty] | 1 |  |  | ATLAS |  |  |  | 10063827
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [14 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [8 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [19 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Limpieza general |  |  |  | Retiro de virutas y limpieza de mesa, cubiertas y bandejas. | [8 empty] | Escoba, cepillo, trapo industrial
[7 empty] | Nivel del lubricador |  |  |  | Verificar nivel y rellenar con aceite | [8 empty] | Aceite ISO VG 68
[7 empty] | Presión F.R.L. |  |  |  | Debe estar entre 6–6.5 kg/cm².
[7 empty] | Nivel de coolant |  |  |  | Revisar mirilla y rellenar mezcla premezclada. | [8 empty] | Coolant soluble
[7 empty] | Circuitos de seguridad |  |  |  | Pruebas de E-Stop, límites y enclavamientos.
[7 empty] | Ruido anormal |  |  |  | Detectar sonidos extraños en spindle y motores.
[7 empty] | Purga F.R.L. |  |  |  | Drenar agua del filtro.
cada 50 h de uso | [6 empty] | Filtro Spindle Cooler |  |  |  | Limpieza del filtro de aire. | [8 empty] | Filtro cooler (si está dañado)
[7 empty] | Paneles de policarbonato |  |  |  | Inspección de fisuras o pérdida de visibilidad. | [8 empty] | Policarbonato (si aplica)
[7 empty] | Limpieza profunda |  |  |  | Acceso interno retirando guardas con máquina apagada. | [8 empty] | Trapos, removedor de viruta
[7 empty] | Gabinete eléctrico |  |  |  | Limpieza interior con energía cortada. | [8 empty] | Brocha antiestática
[7 empty] | Filtros de intercambiador |  |  |  | Limpieza de rejillas y mallas. | [8 empty] | Filtro/malla (si está deteriorado)
[7 empty] | Refrigerante spindle |  |  |  | Verificar nivel del sistema de enfriamiento.
[7 empty] | Tanque recolector |  |  |  | Limpieza del depósito posterior de aceite.
|  |  | 6 |  |  |  | Aceite hidráulicos |  |  |  | Cambio o llenado de cilindros hidráulicos. | [8 empty] | Aceite ISO VG 32
|  |  | 6 |  |  |  | Lubricador F.R.L. |  |  |  | Rellenar al 80% o cambio total | [8 empty] | Aceite ISO VG 10
|  |  | 6 |  |  |  | Nivelación máquina |  |  |  | Verificación del nivel general
[7 empty] | Tanque de coolant |  |  |  | Limpieza profunda y retiro de lodos.
[7 empty] | Refrigerante Spindle Cooler |  |  |  | Comprobar carga de gas refrigerante.
[7 empty] | Correa del husillo |  |  |  | Medir tensión o reemplazar. | [8 empty] | Correa de husillo
[7 empty] | Backlash |  |  |  | Medición con comparador.
[7 empty] | Wipers guías |  |  |  | Retirar cubiertas y reemplazar si hay desgaste.
[7 empty] | Conexiones eléctricas |  |  |  | Revisión de apriete y aislamiento.
[7 empty] | Ciclo ATC |  |  |  | Prueba completa del cambiador de herramientas.

## 10015485
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | MAQUINA DE LOS ANGELES CON MOTOR TRIFASICO | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10015485
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | N/R | [5 empty] | 893604 | [7 empty] | N/R | [6 empty] | N/R | [5 empty] | N/R
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 2001 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | 60
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 110
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD
[26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[26 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg)
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM)
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar tambor, tapa, estructura y posibles fisuras. Confirmar ausencia de objetos sueltos.
[7 empty] | Verificación eléctrica básica |  |  |  | Comprobar cableado visible, enchufe y que no existan vibraciones o ruidos anormales al arranque. | [7 empty] | Cinta aislante grado industrial
[7 empty] | Limpieza |  |  |  | Retirar restos de agregado del tambor y del área; limpiar ventilas externas del motor. | [7 empty] | Brocha, paño, aire comprimido
[7 empty] | Transmisión y fijaciones |  |  |  | Verificar alineación motor–eje; comprobar apriete de pernos de base y soportes; inspeccionar acoplamiento/poleas. | [7 empty] | Llave combinada, tornillería de repuesto
[7 empty] | Lubricación de rodamientos |  |  |  | Aplicar grasa NLGI-2 en rodamientos del tambor según carga de trabajo. Limpiar boquillas antes de engrase. | [7 empty] | Grasa NLGI-2, pistola de engrase
[7 empty] | Transmisión (cadena/correa) |  |  |  | Ajustar tensión; limpiar y lubricar cadena si aplica; revisar desgaste de poleas y protector. | [7 empty] | Lubricante de cadena/correa
[7 empty] | Motor trifásico |  |  |  | Soplar polvo en ventilas; revisar tornillería de bornes y temperatura anómala; medir corrientes si es posible. | [7 empty] | Aire comprimido, terminales
|  |  | 3 |  |  |  | Sistema eléctrico |  |  |  | Inspección de aislamiento y apriete en la caja de conexiones; revisar cableado de controlador y sensores/contador. | [7 empty] | Multímetro, conectores
|  |  | 3 |  |  |  | Freno del gearmotor (si existe) |  |  |  | Verificar que el freno sujete el tambor detenido; no forzar giro manual; ajustar según manual del fabricante. | [7 empty] | Pastillas/freno si aplica
|  |  | 3 |  |  |  | Controlador de motor |  |  |  | Leer historial/fallos; verificar parámetros, sin modificar a menos que lo haga personal calificado.
[7 empty] | Motor – servicio mayor |  |  |  | Revisar rodamientos (reemplazo si hay juego/ruido), medir resistencia de aislamiento (megóhmetro), inspección interna. | [7 empty] | Rodamientos nuevos, grasa dieléctrica
[7 empty] | Tambor y estructura |  |  |  | Inspección dimensional, fisuras, soldaduras y base; cambiar componentes de transmisión con desgaste. | [7 empty] | Soldadura, láminas metálicas
[7 empty] | Calibración/contador |  |  |  | Verificar conteo de ciclos y paro automático; recalibrar si es necesario. | [7 empty] | Contador o sensor de repuesto

## 10015480
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | MAQUINA DE IMPACTO MANUAL (ALEMANA) | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10015480
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | PS 30 | [5 empty] | 423/27 | [7 empty] | VEB | [6 empty] | Alemania
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  | 1998 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro | [7 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz)
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v)
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC)
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC)
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios)
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD
PRESIÓN (PSI)
TEMPERATURA(°C)
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg)
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [10 empty] | VELOCIDAD (RPM)
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Limpieza de soportes y péndulo |  |  |  | Retirar restos de probetas, polvo y partículas. Mantener soportes y péndulo siempre limpios; limpiar al final de cada jornada si es necesario. | [7 empty] | Paño suave, aceite ligero, brocha, aire comprimido
[7 empty] | Inspección visual y de seguridad |  |  |  | Verificar desgaste, fisuras o golpes en cuchillas y apoyos; comprobar libre movimiento del puntero. Asegurar zona libre en el barrido del péndulo. | [7 empty] | Striker (Charpy o Izod) de repuesto, tornillería de repuesto si aplica.
[7 empty] | Protección de superficies pulidas |  |  |  | Pasar trapo suave con aceite ligero por partes pulidas para prevenir corrosión. | [7 empty] | Aceite ligero, paño suave.
[7 empty] | Revisión de fijaciones |  |  |  | Comprobar y reapretar tornillos del striker (Charpy/Izod), soportes, latch y palancas de liberación. | [7 empty] | Tornillos M6/M8 de repuesto, llaves Allen 4-6-8 mm (incluidas).
[7 empty] | Lubricación de freno y mecanismo de liberación |  |  |  | Aplicar solo unas gotas de aceite de máquina en: cojinete del freno del péndulo, cojinete del mecanismo de liberación, trinquete y pestillos. | [7 empty] | Aceite de máquina ISO 32/46, gotero o jeringa de lubricación.
[7 empty] | Verificación de pérdida por fricción |  |  |  | Ajustar puntero a 300 J (Charpy) o 168 J (Izod) con péndulo colgando; elevar y soltar sin probeta; leer energía perdida y confirmar que no supere 0.5%.
[7 empty] | Verificación dimensional y metrológica |  |  |  | Comprobar: distancia entre apoyos 40 mm ±0.2 mm; radio de striker (Charpy 2–2.5 mm; Izod 0.5–1 mm); eje‑centro 815 mm; ángulos de caída 140°/90°. | [7 empty] | Striker nuevo si radio está fuera de tolerancia; apoyos nuevos si desgaste es excesivo.
[7 empty] | Nivelación del equipo |  |  |  | Verificar horizontalidad y, de ser necesario, ajustar con tornillos niveladores para garantizar alineación correcta striker‑probeta. | [7 empty] | Nivel de burbuja, cuñas metálicas (si es necesario).

## 10064294
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [8 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [15 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | TORNO POLYGIM REF DIAMOND 20CSB | [15 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10064294
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [8 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | 20CSB | [5 empty] | 2080270 | [8 empty] | POLYGIM | [6 empty] | Taiwan | [5 empty] | 30 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | 2014-12-31 |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro |  | N/R | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [10 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [10 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [8 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [8 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | 50/60
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [8 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [8 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/R
BIANUAL | [8 empty] | HIDRÁULICO | [8 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | NEUMÁTICO | [8 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/R
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/R
[27 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/R
[27 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | N/R
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [17 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 2668
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/R
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [14 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | COMPRESOR | [14 empty] | 1 |  |  | ATLAS
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio | [8 empty] | REGULADO TRIFASICO | [14 empty] | 1 |  |  | XENER
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [14 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [8 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [19 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Verificar nivel de aceite de guías |  |  |  | Revisar visor y rellenar hasta 1.75 L si es necesario | [8 empty] | Aceite de guías ISO VG 68 (p.ej., Mobil Vactra No.2 / Shell Tonna T68)
[7 empty] | Verificar aceite hidráulico |  |  |  | Confirmar nivel y fugas; presión ≤ 30 kgf/cm² | [8 empty] | Aceite hidráulico ISO VG 32 (p.ej., Mobil DTE Light / Shell Tellus 32)
[7 empty] | Revisar nivel de coolant |  |  |  | Capacidad 50 L. Reponer si está bajo
[7 empty] | Limpieza interior |  |  |  | Retirar virutas, limpiar cubiertas y protecciones | [8 empty] | Brocha/escobilla, espátula, paños; NO usar aire comprimido
[7 empty] | Inspección visual general |  |  |  | Revisar cables, mangueras, fugas y ruidos anormales | [8 empty] | Iluminación portátil, paños; repuestos solo si se detecta daño
Cada 48 h /cada semana dependiendo del uso | [6 empty] | Limpiar riel de puerta frontal |  |  |  | Retirar acumulación de chips | [8 empty] | Retirar acumulación de chips
Cada 500 h / cada mes | [6 empty] | Limpiar filtro de succión de lubricación |  |  |  | Remover tanque y limpiar filtro | [8 empty] | Filtro de succión/tela metálica (reemplazar si está dañado)
Cada 500 h / cada mes | [6 empty] | Revisar recorrido del chuck |  |  |  | Confirmar funcionamiento sin trabas | [8 empty] | Grasa para mandril (p.ej., ThreeBond 1901), solvente de limpieza
Cada 500 h / cada mes | [6 empty] | Medir drenaje del cilindro |  |  |  | Según manual del fabricante del chuck | [8 empty] | Manguera transparente, recipiente graduado
Cada 500 h / cada mes | [6 empty] | Limpieza del tanque de coolant |  |  |  | Retirar virutas y residuos | [8 empty] | Filtro/colador, cepillos, limpiador de tanque, EPP; reponer coolant
Cada 1000 h / cada trimestre |  |  | 3 |  |  |  | Verificar backlash |  |  |  | Medir holguras en ejes X/Z | [8 empty] | Reloj comparador, bases magnéticas; sin repuestos salvo hallazgos
Cada 1000 h / cada trimestre |  |  | 3 |  |  |  | Verificar sellos de guías |  |  |  | Revisar estado y desgaste | [8 empty] | Sellos/limpiadores de guías (wipers) de repuesto si están dañados
Cada 1000 h / cada trimestre |  |  | 3 |  |  |  | Inspección de correas |  |  |  | Verificar desgaste y tensión | [8 empty] | Correas del husillo de repuesto si presentan grietas/desgaste
Cada 1000 h / cada trimestre |  |  | 3 |  |  |  | Nivelación de la máquina |  |  |  | Comprobar con nivel de precisión 0.02 mm/m | [8 empty] | Nivel de precisión 0.02 mm/m; cuñas/leveling bolts
Cada 2000 h / cada semestre |  |  | 6 |  |  |  | Cambio de aceite hidráulico |  |  |  | Capacidad 14.5 L, ISO VG 32 | [8 empty] | Aceite hidráulico ISO VG 32 (14.5 L), junta/teflón para tapón
Cada 2000 h / cada semestre |  |  | 6 |  |  |  | Limpieza del tanque hidráulico |  |  |  | Vaciar, limpiar y volver a sellar | [8 empty] | Paños, solvente apto, junta nueva si aplica
Cada 2000 h / cada semestre |  |  | 6 |  |  |  | Limpiar strainer hidráulico |  |  |  | Desmontar y lavar | [8 empty] | Strainer/filtro metálico; reemplazar si está deteriorado
Cada 2000 h / cada semestre |  |  | 6 |  |  |  | Limpieza completa del sistema de lubricación |  |  |  | Incluir tanque y filtros
Según condición | [6 empty] | Alinear cabezal (headstock) |  |  |  | Solo si hay choque | [8 empty] | Reloj comparador, barra patrón; sin repuestos salvo daño
Según condición | [6 empty] | Ajustar tensión de faja |  |  |  | 4.1 kgf / 10.9 mm de deflexión | [8 empty] | Tensiómetro; correas nuevas si fuera necesario
Según condición | [6 empty] | Purgar sistema de lubricación |  |  |  | Solo si entra aire a tuberías

## 10001679
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [8 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [15 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | MAQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 500K NA | [15 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10001679
1. INFORMACIÓN GENERAL
FOTO | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [8 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | UH-50A | [5 empty] | 600105-02 | [8 empty] | SHIMADZU | [6 empty] | N/R | [5 empty] | 30 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | 06/29/2001 |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  |  | otro |  | N/R | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [10 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | N/R | [10 empty] | N/R |  |  |  |  | N/R | [9 empty] | N/R
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [8 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [8 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | 50/60
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [8 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 220
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [8 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | HIDRÁULICO | [8 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [8 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
[27 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/A
[27 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | 5--40
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [17 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | SI | [5 empty] | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [14 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
|  |  | MÓVIL | [5 empty] | MODULO PARA FLEXION | [14 empty] | 1
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [5 empty] | WINSOFT Shimadzu | [8 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [8 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [19 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Limpieza del área y superficies |  |  |  | Retirar polvo, virutas y suciedad alrededor y sobre la máquina. Mantener piso limpio para evitar ingreso de partículas al sistema
[7 empty] | Verificación visual general |  |  |  | Comprobar que no haya obstrucciones, elementos sueltos o daños visibles; confirmar que el mando esté en RETURN al finalizar.
[7 empty] | Nivel de aceite hidráulico |  |  |  | Revisar visor del tanque y mantener en nivel estándar; investigar bajadas anómalas. | [8 empty] | Aceite hidráulico ISO VG180
[7 empty] | Inspección por fugas y ruidos |  |  |  | Inspección visual de fugas en mangueras, conexiones; escuchar sonido normal de bomba/motor.
[7 empty] | Lubricación tornillos sin fin (drive screw) |  |  |  | Aplicar grasa de bisulfuro de molibdeno; retirar grasa vieja antes de aplicar. | [8 empty] | Grasa bisulfuro de molibdeno
[7 empty] | Lubricación piñón de mordazas |  |  |  | Aplicar aceite de máquina desde la copa de aceite del cabezal. | [8 empty] | Aceite para máquina/husillo
[7 empty] | Lubricación rodillos guía y rodamientos |  |  |  | Aplicar aceite de máquina o aceite de husillo a rodillos guía de mesa y rodamientos de guía de tornillo. | [8 empty] | Aceite para máquina/husillo
|  |  | 6 |  |  |  | Verificación de horizontalidad |  |  |  | Nivelar mesa y crosshead; ajustar pernos de gato y cuñas según sea necesario.
|  |  | 6 |  |  |  | Engrase sistema de elevación del crosshead |  |  |  | Aplicar grasa en el engranaje sin fin (worm gear). | [8 empty] | Grasa bisulfuro de molibdeno
|  |  | 6 |  |  |  | Revisión sujeciones y sensores |  |  |  | Verificar tornillos del servo‑válvula y detector de carrera; reapretar si es necesario.
[7 empty] | Cambio de aceite hidráulico |  |  |  | Drenar, limpiar tanque y rellenar con Shell Tellus C180 o equivalente; no mezclar marcas. | [8 empty] | Aceite ISO VG180 (Shell Tellus C180)
[7 empty] | Cambio de filtro hidráulico |  |  |  | Reemplazar elemento de 10 micrones (1 año o 2 según uso). | [8 empty] | Filtro hidráulico 10µm
[7 empty] | Limpieza interna del tanque y colador |  |  |  | Retirar y limpiar colador de succión con aire comprimido/aceite ligero; reinstalar. | [8 empty] | Aceite ligero
[7 empty] | Verificación metrológica de carga |  |  |  | Verificar exactitud de la indicación de carga con patrón; cada 6–12 meses.
[7 empty] | Inspección de mangueras y conexiones |  |  |  | Revisar mangueras de alta presión A y B, válvulas y conexiones; reemplazar si hay desgaste. | [8 empty] | Mangueras alta presión

## 10063827
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | COMPRESOR ATLAS COPCO GX4 P CSA/UL | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10063827
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[6 empty] | GX4 P CSA/UL | [5 empty] | CAI 475290 | [7 empty] | Atlas Copco | [6 empty] | Italia | [5 empty] | 20 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | 2013 Aprox. |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  | otro |  | N/R | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | Atlas Copco Colobia S.A.S. | [9 empty] | N/R |  |  |  |  | info.colombia@atlascopco.com | [9 empty] | Bogotá
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | 50/60
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 230 V
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | Trifásico (3 Ph)
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
Secador (“Dryer”) integrado / Temperatura ambiente máx. 40°C / Presión máxima 10 bar | [25 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | 145
[26 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | 171
[9 empty] | SI |  |  |  |  | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | 3000
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual general |  |  |  | Verificar fugas de aceite/aire, ruidos o vibraciones anormales, y estado del gabinete.
[7 empty] | Verificación de parámetros |  |  |  | Revisar presión de descarga y temperatura; confirmar ausencia de alarmas en panel.
[7 empty] | Limpieza básica |  |  |  | Retirar polvo de rejillas/ventilación y zona alrededor del compresor. | [7 empty] | Paño seco / Aire comprimido
[7 empty] | Nivel de aceite |  |  |  | Comprobar nivel y contam. visible; rellenar con aceite aprobado si es necesario. | [7 empty] | Aceite Atlas Copco Roto-X
[7 empty] | Purgado del tanque |  |  |  | Accionar purgador y drenar condensado; verificar correcto cierre.
[7 empty] | Filtro de aire |  |  |  | Limpiar o sustituir si está saturado; registrar ΔP si aplica. | [7 empty] | Filtro de aire GX4
[7 empty] | Correas de transmisión |  |  |  | Comprobar tensión y estado (grietas/desgaste); ajustar o reemplazar. | [7 empty] | Juego de correas GX4
[7 empty] | Refrigeración |  |  |  | Limpiar radiador/intercambiador y verificar flujo de aire del ventilador. | [7 empty] | Aire comprimido / Cepillo
[7 empty] | Pruebas de seguridad |  |  |  | Verificar paro de emergencia y presostatos/relés; probar secuencia de arranque/parada.
Cada 250 h | [6 empty] | Cambio de aceite |  |  |  | Drenar a temperatura de servicio y rellenar con aceite recomendado por fabricante. | [7 empty] | Aceite Atlas Copco Roto-X
Cada 250 h | [6 empty] | Filtro de aceite |  |  |  | Sustituir elemento y revisar fugas post-arranque. | [7 empty] | Filtro de aceite GX4
Cada 250–1000 h | [6 empty] | Separador aceite/aire |  |  |  | Sustituir si ΔP alta o según programa; verificar respiradero. | [7 empty] | Separador GX4
|  |  | 3 |  |  |  | Ajuste de tornillería y soportes |  |  |  | Reapriete a par especificado en gabinete, base y accesorios.
|  |  | 3 |  |  |  | Tanque y válvula de seguridad |  |  |  | Inspección visual externa, estado de purgador y prueba de válvula
|  |  | 6 |  |  |  | Sensores y protecciones |  |  |  | Prueba y/o calibración de sensores de T/P y relés térmicos.
|  |  | 6 |  |  |  | Válvulas (retención y mínimo) |  |  |  | Inspección y limpieza; reemplazar kits si hay caída de presión o retención deficiente
[7 empty] | Cambio de filtros (aire/aceite/separador) |  |  |  | Sustitución completa de elementos filtrantes; registrar horas y lote. | [7 empty] | Aire + aceite + separador
si < 2500 h/año | [6 empty] | Cambio de aceite |  |  |  | Renovar completamente y gestionar residuo según normativa.
[7 empty] | Inspección del tanque (reglamentaria) |  |  |  | Inspección interna/externa según normativa local; registrar certificado.

## 10084909
INICIO |  |  |  | INVENTARIO
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Código: GS-BO-F-018 | [8 empty] | Versión: 1,0 | [7 empty] | Emisión: 23-10-25 | [9 empty] | Página 1 de 1
LABORATORIO O LUGAR |  |  |  |  | LAB. MANUFACTURA MULTIEJE Y ENSAYOS MECANICOS | [14 empty] | EDIFICIO: | [5 empty] | CALATAYUD
NOMBRE DEL EQUIPO |  |  |  |  | BANCO DE ENTRENADOR NIVEL UNO Y TRES | [14 empty] | Código de Inventario | [5 empty] | 10084909
1. INFORMACIÓN GENERAL
#VALUE! | [5 empty] | Modelo | [5 empty] | No. de Serial | [7 empty] | Marca | [6 empty] | País de Procedencia | [5 empty] | Vida útil
[12 empty] | G336766 | [7 empty] | LAB-VOLT | [12 empty] | 20 AÑOS
[6 empty] | Tipo de Adquisición |  |  |  | Compra |  |  | Fecha de compra |  |  |  |  | 24-11-2015 |  |  |  | Costo |  |  | N/R |  |  |  | No. Acta |  |  | N/R
[10 empty] | Donación |  |  | otro |  | N/R | [6 empty] | Vencimiento de Garantía | [7 empty] | N/R
[6 empty] | Distribuidor en Colombia | [9 empty] | Teléfono |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | Ciudad
[6 empty] | Atlas Copco Colobia S.A.S. | [9 empty] | N/R | [14 empty] | Bogotá
PROVEEDOR DE REPUESTOS E INSUMOS
REPUESTOS Y CONTACTO
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | [7 empty] | FUENTES DE ALIMENTACIÓN | [8 empty] | CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Manual de Operación |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELÉCTRICO | [7 empty] | AGUA | [8 empty] | FRECUENCIA (Hz) |  |  |  |  | N/A
Instructivo |  |  |  | CÓDIGO |  |  |  |  | ELECTRÓNICO | [7 empty] | AIRE | [8 empty] | VOLTAJE (v) |  |  |  |  | 110
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO | [8 empty] | MECÁNICO | [7 empty] | GAS | [8 empty] | CORRIENTE (AC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | HIDRÁULICO | [7 empty] | VAPOR | [8 empty] | CORRIENTE (DC) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | NEUMÁTICO | [7 empty] | ELECTRICIDAD | [8 empty] | POTENCIA (vatios) |  |  |  |  | N/A
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL | [8 empty] | OTRO | [7 empty] | OTRO | [8 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | N/A
[26 empty] | PRESIÓN (PSI) |  |  |  |  | N/A
[26 empty] | TEMPERATURA(°C) |  |  |  |  | 10 - - 40
[9 empty] | POSEE PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [16 empty] | PESO (kg) |  |  |  |  | N/A
[9 empty] | SI |  |  |  |  | NO | [11 empty] | VELOCIDAD (RPM) |  |  |  |  | N/A
CLASIFICACIÓN POR USO |  |  | FIJO | [5 empty] | PARTES MÓVILES O ACCESORIOS | [13 empty] | CANTIDAD |  |  | MARCA/REF |  |  |  | No. DE INVENTARIO
MÓVIL
Condiciones a las cuales está expuesto el equipo si opera fuera del laboratorio
POSEE SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | SI |  | NO |  | Nombre del Software | [13 empty] | Número de Licencia
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INTERVALO / CONDICIÓN | FRECUENCIA | [5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | REPUESTO/ INSUMO |  |  |  |  | FEHCA OPERACIÓN REALIZADA
| DIA | SEMANA | MES |  | AÑO | [18 empty] | DIA |  | SEMANA |  | MES |  | AÑO |  | TIPO OPERACIÓN REALIZADA
[7 empty] | Inspección visual |  |  |  | Revisar tornillería, protecciones y limpieza general | [7 empty] | Paño seco, tornillería M5-M8, limpiador acrílicos
[7 empty] | Prueba de botones |  |  |  | Verificar funcionamiento de paro y arranque
[7 empty] | Revisión de transmisión |  |  |  | Verificar tensión y alineación | [7 empty] | Correas, cadenas, engranajes
[7 empty] | Limpieza |  |  |  | Limpieza de guías y engranajes
[7 empty] | Ajustes mecánicos |  |  |  | Alinear ejes, revisar holguras
[7 empty] | Inspección eléctrica |  |  |  | Revisar cableado y conexiones
|  |  | 3 |  |  |  | Inspección profunda |  |  |  | Desmontar y revisar desgaste
[7 empty] | Reemplazo de partes |  |  |  | Cambiar bandas, rodamientos y lubricantes

## listas (hidden)
nivel de criticidad | estado actual | colores semaforo | TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA
ALTO | PENDIENTE | EQUIPO DISPONIBLE | MANTENIMIENTO
MEDIO | EN PROCESO | EQUIPO EN MANTENIMIENTO | CALIBRACION
BAJO | SOLUCIONADO | EQUIPO FUERA DE SERVICIO